## Estructura
POS. | CODIGO | DESCRIPCION | CANT
1.1 | CJ.CH | CJ. CHASIS DE MONTAJE | 1
1.2 | CJ.COV | CJ. COVERTOR TRASERO | 1
1.3 | CJ.VAVL.ALIV | CJ. VALVULA DE ALIVIO HIDRAULICA | 1
1.4 A | CJ. MOD. NEUM | CJ. MODULO NEUMATICO | 1
1.5 | CJ. ELECT | CJ. CONTROLADOR INTEKA | 1
1.6 | TABL | TABLET 8" PLAN CEIBAL | 1
1.7 | ELE09 | UPS | 1
1.8 | FIT03 | Filtro Bactereológico estilo HEPA o similar. Calidad aire Esteril | 1

## LM
ITEM | COD. CJ | COD. PARTE | DESCRIPCION | COMENTARIOS | CANT | No PLANO | Comentarios | MODULO ALTERNATIVO
1 |  |  | CONJUNTO RESPIRADOR MODULAR DE EMERGENCIA V.01 | ENSAMBLE GENERAL | 1 | RNME_001
1.1 | CJ.CH |  | CJ. CHASIS DE MONTAJE |  |  | RNME_002
1.1.1 |  | ARM11 | Soporte Tablet | Armario | 1 | RNME_003
1.1.2 |  | FIT38 | Remache POP | 1/8 x 1/4
1.1.3 |  | FIT27 | Arandela plana STD | M3 | 2 | -
1.1.4 |  | ARM01 | Chasis de acero inxidable c/tapa frente | Armario | 1 | RNME_004
1.1.5 |  | ARM05 | Base contrapeso | Armario | 1 | RNME_005
1.1.6 |  | ARM09 | Angulos soporte caja eléctrica c/tuercas remachadas M5 | Armario | 2 | RNME_006
1.1.7 |  | FIT39 | Suncho UPS | Armario | 1 | RNME_007
1.1.8 |  | ARM14 | Ruedas giratorias | Armario | 2 | -
1.1.9 |  | ARM15 | Ruedas con freno giratorias | Armario | 2 | -
1.1.10 |  | FIT23 | Tornillo allen cabeza redonda INOX | M5 x 20 | 14 | -
1.1.11 |  | FIT25 | Tornillo allen cabeza redonda INOX | M3 x 10 | 6 | -
1.1.12 |  | FIT26 | Tuerca STD | M3 | 6 | -
1.1.13 |  | FIT27 | Arandela plana STD | M3 | 6 | -
1.1.14 |  | FIT40 | Tornillo Autorroscante de Acero Inox. | 2,9 x 10 | 3
1.1.15 |  | FIT28 | Tornillo allen cabeza fresada INOX | M5 X 30 | 4 | -
1.1.16 |  | FIT41 | Tornillo allen cabeza fresada acero negro |  | 12
1.1.17 |  | FIT29 | Tuerca con freno STD | M5 | 16 | -
1.1.18 |  | FIT30 | Arandela plana STD | M5 | 16 | -
1.1.19 |  | FIT31 | Arandela de presión STD | M5 | 16 | -
1.1.20 |  | ARM12 | Pintura | Armario | 1 | -
1.1.21 |  | CAL01 | Calco Inhalación | Armario | 1 | -
1.1.22 |  | CAL02 | Calco Exhalación | Armario | 1 | -
1.1.23 |  | CAL03 | Calco Oxigeno | Armario | 1 | -
1.1.24 |  | CAL04 | Calco O2 | Armario | 1 | -
1.1.25 |  | CAL06 | Calco Alarma | Armario | 1 | -
1.1.26 |  | CAL07 | Calco RNME | Armario | 1 | -
1.1.27 |  | CAL08 | Calco Empresas: (Spectrum, Inteka, Vivestar, ANII, Latitud) | Armario | 1 | -
1.1.28 |  | CAL19 | Calco anulación valvula de alivio | Armario | 1 | -
1.1.29 |  | OTR06 | Pasa muro adaptador 1/4" (H) x 22 mm INHALACIÓN Diseño propio | Mezcla Aire, O2 | 1 | RNME_13
1.1.30 |  | OTR07 | Pasa muro adaptador 3/8" (H) x 22 mm EXHALACIÓN Diseño propio | Mezcla Aire, O2 | 1 | RNME_14
1.1.31 |  | OTR08 | Soporte válvula ON-OFF válvula Alivio Diseño propio | Mezcla Aire, O2 | 1 | RNME_15
1.1.32 |  | OTR06 | Pasamuro manguera 1/4 INH Diseño Propio |  | 1
1.1.33 |  | OTR07 | Pasamuro manguera 1/4 EXH Diseño Propio |  | 1
1.1.34 |  | FIT04 | Acoples DISS Aire | Aire | 1
1.1.35 |  | FIT05 | Acople DISS O2 | O2 | 1
1.1.36 |  | FLU01 | Flujometro Aire 0-15 l/min | Aire | 1
1.1.37 |  | FLU02 | Flujometro O2 0-15 l/min | O2 | 1
1.1.38 |  | FIT01 | Adaptador DISS/espiga Aire | Aire | 1
1.1.39 |  | FIT02 | Adaptador DISS/espiga O1 | O2 | 1
1.2 | CJ.COV |  | CJ. COBERTOR TRASERO |  |  | RNME_008
1.2.1 |  | ARM04 | Cobertor | Armario | 1 | RNME_009
1.2.2 |  | ARM13 | Tirador | Armario | 1 | -
1.2.3 |  | CAL13 | Calco UPS | Armario | 1 | -
1.2.4 |  | CAL14 | Calco 220 | Armario | 1 | -
1.2.5 |  | CAL15 | Calco On/OFF | Armario | 1 | -
1.2.6 |  | CAL17 | Calco Aire/O2 entrada | Armario | 1 | -
1.2.7 |  | CAL18 | Calco Regla Regulación Valvula de alivio | Armario | 1 | -
1.2.8 |  | CAL20 | Calco QR | Armario | 1 | -
1.2.9 |  | ARM12 | Pintura | Armario | 1 | -
1.2.10 |  | FIT24 | Tornillo autorroscante punta mecha STD | Ø 4 X 20 | 6
1.3 | CJ.VAVL.ALIV |  | CJ. VALVULA DE ALIVIO HIDRAULICA |  |  | RNME_010
1.3.1 |  | FIT42 | Angulo p/soporte de manguera y adaptadores DISS |  |  | RNME_011
1.3.2 |  | OTR12 | Manguera de 32 mm | Valvula Alivio | 0.9 | -
1.3.3 |  | OTR13 | Manguera llenado y vaciado valvula de alivio | Valvula Alivio |  | -
1.3.4 |  | OTR14 | Manguera rebose válvula de alivio | Valvula Alivio |  | -
1.3.5 |  | OTR15 | Resina Epoxi | Valvula Alivio |  | -
1.3.6 |  | FIT43 | Puntero para llenado de válvula de alivio |  | 1
1.3.7 |  | FIT44 | Tapón para puntero |  | 1
1.3.8 |  | FIT45 | Contratuerca para adaptadores DISS |  | 2
1.3.9 |  | ARM12 | Pintura |  | 1
1.3.10 |  | FIT46 | Válvula de paso para PU8 |  | 1
1.3.11 |  | FIT47 | Planchuela de aluminio, fijación valvula de paso |  | 1
1.3.12 |  | OTR04 | Tubo de Poliamida 8 mm | Mezcla Aire, O2
1.3.13 |  | FIT35 | Tornillo fijación columna manguera y UPS | M6 X 16 | 3
1.3.14 |  | FIT48 | Tornillo cabeza hexagonal | M6 x 20 | 3
1.4 A | CJ. MOD. NEUM A |  | CJ. MODULO NEUMATICO VERSION SENSOR ALEMAN |  |  | RNME_12 |  | 1.4 B | CJ. MOD. NEUM B |  | CJ. MODULO DE NEUMATICO VERSION HONEYWELL |  |  | RNME_12
1.4.1 |  | ARM03 | Omega de montaje | Armario | 1 | RNME_16 |  | 1.4.1 |  | ARM03 | Omega de montaje | Armario | 1 | RNME_16
1.4.2 |  | REG01 | Valvula Reguladora de Presion de Alta c/Manómetro. Conexión 1/4" Rango: 0 - 10 Bar | Aire/O2 | 2 |  |  | 1.4.2 |  | REG01 | Valvula Reguladora de Presion de Alta c/Manómetro. Conexión 1/4" Rango: 0 - 10 Bar | Aire/O2 | 2
1.4.3 |  | REG02 / REG03 | Regulador de Presion de Aire de Baja Rango: 0 -8 bar Conexión 1/4" | Mezcla Aire, O2 | 2 |  | Este item tiene codigo alternativo REG03 | 1.4.3 |  | REG02 / REG03 | Regulador de Presion de Aire de Baja Rango: 0 -8 bar Conexión 1/4" | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.4 |  | OTR01 | Soporte Regulador de presión de aire de Baja |  |  |  | Este item no se utiliza cuando se utiliza el regulador REG03. | 1.4.4 |  | OTR01 | Soporte Regulador de presión de aire de Baja
1.4.5 |  | MAN01 | Manometro salida posterior 40 mm 1/8" 0-1 bar para regulador de baja | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.5 |  | MAN01 | Manometro salida posterior 40 mm 1/8" 0-1 bar para regulador de baja | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.6 |  | EVA01 | Electrovalvula 2/2. N/C Conexión 1/4" - Inhalación y seguridad | Mezcla Aire, O2 | 3 |  |  | 1.4.6 |  | EVA01 | Electrovalvula 2/2. N/C Conexión 1/4" - Inhalación y seguridad | Mezcla Aire, O2 | 3
1.4.7 |  | EVA02 | Electrovalvula 2/2. N/C 4mm Conexión 1/4" - Exhalación | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.7 |  | EVA02 | Electrovalvula 2/2. N/C 4mm Conexión 1/4" - Exhalación | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.8 |  | SEN02 | Sensor Integrado de Flujo Rango: 0 - 40 l/min Salida Analogica |  | 2 |  |  | 1.4.8 |  | SEN03 | Sensor Flujo Honeywell | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.9 |  | FIT07 | Codo 1/4 a PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.9 |  | FIT07 | Codo 1/4 a PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.10 |  | FIT06 | Conector 1/4 H a PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 4 |  |  | 1.4.10 |  | FIT06 | Conector 1/4 H a PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 4
1.4.11 |  | FIT09 | Recta 1/4 a PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 4 |  |  | 1.4.11 |  | FIT09 | Recta 1/4 a PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 6
1.4.12 |  | FIT10 | Recta 1/4 a PU 8 | Mezcla Aire, O3 | 2 |  |  | 1.4.12 |  | FIT37 | Recta 3/8 a 6 PU |  | 4
1.4.13 |  | FIT17 | Adaptador 8 a 6 PU | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.13 |  | FIT21 | Rebose 1/4 | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.14 |  | FIT21 | Rebose 1/4 | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.14 |  | FIT16 | Entrerrosca 1/4 | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.15 |  | FIT16 | Entrerrosca 1/4 | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.15 |  | FIT12 | Codo PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.16 |  | FIT12 | Codo PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.16 |  | FIT13 | TEE PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 3
1.4.17 |  | FIT13 | TEE PU 6 | Mezcla Aire, O2 | 3 |  |  | 1.4.17 |  | FIT08 | Codo 3/8 a PU 12 | Mezcla Aire, O2 | 1
1.4.18 |  | FIT08 | Codo 3/8 a PU 12 | Mezcla Aire, O2 | 1 |  |  | 1.4.18 |  | FIT11 | Recta 1/4 H a PU 12 | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.19 |  | FIT11 | Recta 1/4 H a PU 12 | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.19 |  | FIT14 | TEE PU 12 | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.20 |  | FIT14 | TEE PU 12 | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.20 |  | FIT15 | Y PU 12 | Mezcla Aire, O2 | 1
1.4.21 |  | FIT15 | Y PU 12 | Mezcla Aire, O2 | 1 |  |  | 1.4.21 |  | FIT18 | Adaptador 12 a 6 PU | Mezcla Aire, O2 | 1
1.4.22 |  | FIT18 | Adaptador 12 a 6 PU | Mezcla Aire, O2 | 1 |  |  | 1.4.22 |  | FIT19 | Adaptador 12 a 8 PU | Mezcla Aire, O2 | 1
1.4.23 |  | FIT19 | Adaptador 12 a 8 PU | Mezcla Aire, O2 | 1 |  |  | 1.4.23 |  | FIT20 | Reducción PU 6 a 4 | Mezcla Aire, O2 | 2
1.4.24 |  | FIT20 | Reducción PU 6 a 4 | Mezcla Aire, O2 | 2 |  |  | 1.4.24 |  | OTR09 | Manguera de 1/4 | Aire, O2
1.4.25 |  | OTR09 | Manguera de 1/4 | Aire, O2 |  |  |  | 1.4.25 |  | OTR10 | Abrazaderas manguera de 1/4 | Aire, O3 | 4
1.4.26 |  | OTR10 | Abrazaderas manguera de 1/4 | Aire, O3 | 4 |  |  | 1.4.26 |  | OTR03 | Tubo de poliamida 6mm | Mezcla Aire, O2
1.4.27 |  | OTR03 | Tubo de poliamida 6mm | Mezcla Aire, O2 |  |  |  | 1.4.27 |  | OTR05 | Tubo de Poliamida 12 mm | Mezcla Aire, O3
1.4.28 |  | OTR04 | Tubo de Poliamida 8 mm | Mezcla Aire, O2 |  |  |  | 1.4.28 |  | FIT33 | Tornillos autorroscante cabeza ala grande |  | 12
1.4.29 |  | OTR05 | Tubo de Poliamida 12 mm | Mezcla Aire, O3 |  |  |  | 1.4.29 |  | FIT34 | Tornillos fijación acoples PU, reguladores de presión y sensores de flujo |  | 16
1.4.30 |  | FIT33 | Tornillos autorroscante cabeza ala grande |  | 14 |  |  | 1.4.30 |  | OTR16 | Soportes para montaje (aluminio 20mm) |  | 4
1.4.31 |  | FIT34 | Tornillos fijación acoples PU |  | 5 |  |  | 1.4.31 |  | OTR19 | Precintos |  | 10
1.4.32 |  | OTR16 | Soportes para montaje (aluminio 20mm) |  | 4 |  |  | 1.4.32 |  | ELE04 | Cable conexión electroválvulas |  | 1
1.4.33 |  | OTR19 | Precintos |  | 10 |  |  | 1.4.33 |  | ELE06 | Cable conexión sensores de presión |  | 1
1.4.34 |  | ELE04 | Cable conexión electroválvulas |  | 1 |  |  | 1.4.34 |  | ELE05 | Conector para conexión de cable electroválvulas a caja de control |  | 1
1.4.35 |  | ELE06 | Cable conexión sensores de presión |  | 1 |  |  | 1.4.35 |  | ELE07 | Conectors para conexión de cable sensores de presión a caja de control |  | 1
1.4.36 |  | ELE05 | Conector para conexión de cable electroválvulas a caja de control |  | 1 |  |  | 1.4.36 |  | ELE13 | Diodos para cable de conexión electroválvulas |  | 5
1.4.37 |  | ELE07 | Conectors para conexión de cable sensores de presión a caja de control |  | 1 |  |  | 1.4.37 |  | OTR02 | Tubo Termocontraíble |  | 1.5
1.4.38 |  | ELE13 | Diodos para cable de conexión electroválvulas |  | 5 |  |  | 1.4.38 |  | ELE03 | Caja plástica sensores de presión |  | 1
1.4.39 |  | OTR02 | Tubo Termocontraíble |  | 1.5 |  |  | 1.4.39 |  | SEN01 | Sensor integrado de Presion Rango: 25 - 500 mBar Salida analógica |  | 2
1.4.40 |  | ELE03 | Caja plástica sensores de presión |  | 1 |  |  | 1.4.40 |  | FIT49 | Manguera de silicona para conexión sensores de presion
1.4.41 |  | SEN01 | Sensor integrado de Presion Rango: 25 - 500 mBar Salida analógica |  | 2 |  |  | 1.4.41 |  | ELE02 | Placa electrónica sensores de presión |  | 1
1.4.42 |  | ELE02 | Placa electrónica sensores de presión |  | 1 |  |  | 1.4.42 |  | ELE01 | Regulador de voltaje (Step Down) |  | 1
1.4.43 |  | FIT49 | Manguera de silicona para conexión sensores de presion |  |  |  |  | 1.4.43 |  | ELE10 | Caja plástica alojamiento placa conversora I2C |  | 1
1.5 | CJ. ELECT |  | CJ. CONTROLADOR INTEKA |  |  | RNME_17 / PLANOS CAJA ELECTRICA |  | 1.4.44 |  | ELE11 | Placa conversora I2C |  | 2
1.5.1 |  | USLKG 2,5 | Borne de tierra |  |  |  |  | 1.4.45 |  | ELE14 | Placa electrónica para I2C |  | 1
1.5.2 |  | UK 5-HESI | Fusible x 2 |  |  |  |  | 1.4.46 |  | ELE12 | Cable conexión entre caja de sensores |  | 1
1.5.3 |  | UK 5-HESI | Fusible
1.5.4 |  | 6EP3332-6SB00-0AY0 | Fuente Siemens Logo 2.5A
1.5.5 |  | PLC-RSC-230UC/21 | Relé 230Vac
1.5.6 |  | 6ED1052-1CC08-0BA0 | PLC Siemens Logo
1.5.7 |  | RIF-0-RPT-24DC/ 1 | Relé Vin
1.5.8 |  | RIF-0-RPT-24DC/ 1 | Relé Vex
1.5.9 |  | RIF-0-RPT-24DC/ 1 | Relé Seguridad
1.5.10 |  | RIF-0-RPT-24DC/21 | Relé Alarma
1.5.11 |  | DC-DC LM317 | Modulo Step Down
1.5.12 |  |  | Modulo Step UP
1.5.13 |  | PB 2000mah | Power Bank
1.5.14 |  | RS201R | Interruptor ON/OFF
1.5.15 |  | IEC-C14 | Conector UPS
1.5.16 |  | IEC-C8 | Conector 230Vac
1.5.17 |  | BZ207LR | Alarma Sonora Visual
1.5.18 |  | DBN 700580 | Interruptor Alarma
1.5.19 |  | DBN 700600 | Conector Externo Ethernet RJ45
1.5.20 |  |  | Plaqueta 3 módulos
1.6 | TABL |  | TABLET 8" PLAN CEIBAL
1.7 | ELE09 |  | UPS |  | 1
1.8 | FIT03 |  | Filtro Bactereológico estilo HEPA o similar. Calidad aire Esteril | Mezcla Aire, O2 | 1

## Trazabilidad
Equipo RNME | MODULO NEUMATICO 1.4 A | MODULO NEUMATICO 1.4 B | REG02 | REG03 | Cargador tablet
1 | X |  | X
2 | X |  | X
3 | X |  | X |  | X
4 | X |  | X |  | X
5 | X |  | X |  | X
6 | X |  | X |  | X
7 | X |  | X |  | X
8 | X |  | X
9 | X |  | X
10 | X |  | X
11 | X |  | X
12 | X |  | X
13 | X |  | X
14 | X |  | X
15 | X |  | X
16 | X |  | X
17 | X |  | X
18 | X |  | X
19 | X |  | X
20 | X |  | X
21 |  | X | X
22 |  | X | X
23 |  | X |  | X
24 |  | X |  | X
25 |  | X |  | X
26 |  | X |  | X